项目编号：XZYC2023-02

项目名称：兴文县中医医院妇产科等临床科室急需设备采购项目

竞争性谈判文件

采   购   人：兴文县中医医院

二○二三年·十月

- 采购邀请

兴文县中医医院拟对妇产科等临床科室急需设备采购项目采用竞争性谈判方式确定成交供应商，特邀请符合条件的供应商参加该项目的竞争性谈判。

- 项目名称：兴文县中医医院妇产科等临床科室急需设备采购项目

- 项目编号：XZYC2023-02

- 项目简介

- 资金情况：本项目已落实资金。

- 本项目共1个包，具体内容如下：

| - 序号 | - 医用设备名称 | - 数量 （台/套） | - 使用科室 | - 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态血压仪 | 1 | 功能科 | 2 |
| 2 | 红外治疗仪 | 2 | 肛肠科 | 8 |
| 3 | 无线单胎胎心监护仪 | 1 | 妇产科 | 3.5 |
| 4 | T组合复苏器 | 1 | 妇产科 | 2.5 |
|  |  | 合计 |  | 16 |

- 本项目最多确定1名成交供应商

- 四、本项目邀请方式

- 本次竞争性谈判邀请在兴文县中医医院官方网站上以公告形式发布。

- 五、获取谈判文件的时间期限、地点及方式

- （一）获取谈判文件的时间期限：谈判文件的获取时间为2023年 10 月 23 日至2023年 10 月 26日，上午8点30分至12点，下午2点30分至6点。

- （二）获取谈判文件的方式：登录兴文县中医医院官方网站（网址：www.xwzyy.com）下载谈判文件。谈判文件只在网上发布，不再提供其它发布方式。

- 响应文件递交

- （一）递交响应文件截止时间及开标时间：2023年 10月  27 日 15 时 00 分。

（二）响应文件递交地点：四川省宜宾市兴文县古宋镇光明新城九丝路1号兴文县中医医院门诊楼五楼设备科。

（三）供应商应当在谈判文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

七、项目联系人及联系电话

采 购 人：兴文县中医医院

地    址：四川省宜宾市兴文县古宋镇光明新城九丝路1号兴文县中医医院

联 系 人：冯老师

联系电话：18383157917

- 供应商应当提供的资格、资质性及其他相关证明材料

- （实质性要求）

- 有效的法人营业执照副本复印件（加盖鲜章）；

- 法定代表人授权书原件（附件）（谈判代表是法定代表人时，不必提供）；

- 法定代表人和授权代表身份证复印件（加盖鲜章）；

- 若提供的产品属于医疗器械，须提供以下相应材料（加盖鲜章）：

- 医疗器械产品生产企业《医疗器械生产许可证》及生产产品登记表；

- （二）供应商应提供《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械经营备案凭证；

- （三）供应商应提供医疗器械产品《医疗器械注册证》。

- （四）所提供产品为消毒产品的，供应商须提供有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《消毒产品卫生安全评价报告》

- 五、供应商认为需要提供的其他文件和资料（如产品技术参数、产品彩页、配置清单等）。

- 注：本项目不接受联合体谈判

- 相关要求

- 一、技术要求（实质性要求）

（一）动态血压仪

- 采集盒：

- 1.全玻璃面板，体积小，重量＜160g，方便受检者佩戴

- 2.OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果

- 3.扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带

- 4.灵活的数据传输方式，支持typeC或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取

- 5.防水等级：支持IP22防水等级

- 6.供电要求：直流电源，2节AA电池供电

- 7.电池仓拉绳设计，方便医生日常电池的更换；

- 8.支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析

- 9.支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况

- 10.数据存储器：闪存储存，至少可存储450组数据

- 测量范围

- 1.测量方法：示波法

- 2.量程：0mmHg~300mmHg，精度：±3mmHg(±0.4kPa)

- 3.压力测量范围：10mmHg~290mmHg，最大平均误差：±5mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8mmHg（1.07kPa）

- 4.脉率测量范围：40bpm~240bpm

- 5.过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护

- 6.监测时长：≥24小时

- 7.监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟

- 8.安全系统：最大充气气压为300mmHg，最大测量时常为120s

- 分析软件

- 1.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论

- 2.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找

- 3.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据

- 4.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断

- 5.支持血压波形记录功能，辅助医生进行诊断

- 6.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间

- 7.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求

- 8.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息。

（二）红光治疗仪

- 产品名称：红光治疗仪。预期用于肛肠科术后患者伤口的辅助治疗，作用为减轻伤口炎症，改善血液循环，消炎杀菌止痛，加速伤口愈合。

- 1.光源类型：矩阵集成高功率半导体固态光源。

- 2.治疗时间调整范围：大于等于1-60min 可调。

- 3.时间记忆：具备智能化时间记忆功能，根据临床医生操作习惯自动设定设备治疗时间一键启动，减少临床操作步骤及操作时间，方便临床治疗。

- 4.能量调节方式：大于等于三级能量调节。

- 5.波长范围：640nm±10nm

- 6.光功率密度：在距离光杯口 15cm 处测量时(推荐治疗距离)＞60mW/cm2

- 7.操作面板：电容液晶触摸屏、智能触控操作

- 8.辐照度均匀性：采用光学透镜式聚光设计，有效红光辐照度的均匀性＞0.7

- 9.皮肤温度动态管理：内置无线测温模块，实时监测及显示治疗面皮肤温度。可自主设置报警阈值，高于阈值自动停止输出并发出提示报警声音

- 10.支臂结构：可根据灯头重力无级调节支撑力度，保证治疗时光源稳定性，定位精准、操作简便。

- 11.支臂活动范围：支臂长度：大于等于700mm；垂直调节角度大于等于30°-160°；水平调节角度大于等于0-180°。

- 12.灯头设计：采用三维立体灯头旋转设计，辐射面积更广。

- 13.安全设计：防倾倒设计，倾倒自动断电。

- 14.漏电保护：具有自动漏电保护功能。

- 15.红光能穿透皮肤，直至真皮层。

- （三）无线胎儿监护仪

- 1.整机：

- 1.1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

- 1.2.≥10.1英寸高清晰TFT屏，多角度翻转；

- 1.3.监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- 1.4.三种专业监护界面：胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲监护曲线及数字显示界面；

- 1.5.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 1.6.每十分钟自动打印时间、日期、母亲指标（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；1.7.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- 1.8.在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息；

- 1.9.双胎心率重合报警(SOV)功能，母胎心率信号重合验证；

- 1.10内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式；

- 2、无线胎心探头：

- 2.1  胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定，超声工作频率：1MHz，超声波束声强：Iob<3mW/cm2，胎心率范围：30~240bpm，分辨率：1bpm

- 2.2  宫缩压力：无凸点探头设计， 0-100相对单位，分辨率：1%

- 2.3  胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；AFM 范围： 0% ~100 %

- 2.4  支持无线双胎心监护，双胎自动分配；

- 2.5 可选配无线TOCO探头外接心电导联线测量母亲心率

- 2.6  无线探头工作距离≥100m，满足临床科室使用需求；

- 2.7  无线探头内置锂电池：≥15小时的超强续航能力； 基站支持电池供电，可实现不间断监护。

- 2.8  无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；无线探头彩屏显示，可显示探头类型、信号质量和信道号；

        - （四）T-组合复苏器

1、T-组合复苏器，预期用于医疗机构产房、婴儿病房和新生儿重症监护室，为体重≤10kg的婴儿提供受控和准确的复苏抢救，是一台人工操作、连接中心供氧系统或配备相应设备气体驱动的的复苏装置。

2、复苏气体流量范围：0-15L/min（要求气源可设置该流量范围）

3、最大安全压力设置范围： 1-60cmH2O；

4、吸气峰压（PIP）设置范围：最小设置0-2cmH2O

5、吸气峰压（PIP）设置范围：最大设置45-60cmH2O

6、呼气末正压（PEEP）设置范围：最小设置0-0.3cmH2O

7、呼气末正压（PEEP）设置范围：最大设置23-35cmH2O

- 8.气道压力表测压范围满足临床常规使用需求

- 二、商务及其它要求（实质性要求）

- 售后服务

- 基本要求：供应商应保证所提供货物是全新的，未使用过的，完全符合谈判文件中质量、规格和性能的要求，其提供的货物在正确安装、正确使用和保养条件下，动态血压仪质保期应≥3年，其余设备质保期应≥1年，并在其使用寿命期内应具有满意的性能。质量出现问题时，成交供应商负责“三包”，费用由成交供应商承担。

- 2.安装、调试及培训要求：

货物的安装、调试由专业工程师在采购人指定的时间段完成，并根据采购人需求提供现场培训。

- 3.售后服务机构要求：需设立售后服务机构或网点（投标时提供该机构的营业执照复印件以及质保期外零配件更换等维修服务含税价格清单）。

- 4.伴随服务：供应商应以良好的服务态度，便利快捷的方式在 2小时内电话响应，48小时内到达现场维修并排除故障，涉及更换零配件的，应在7日内完成。

（二）合同签订要求

1.合同签订时间：成交通知发出后 2个工作日内签订。

2.交货时间：合同生效之日起 10 个工作日内交货。

3.交货方式：送货上门并安装调试。

4.交货地点：采购人指定地点。

5.付款方式：合同中约定。

（三）验收要求：

- 设备安装完毕后，由采购人组织专业人员会同成交供应商依据合同及投标文件等有关资料共同验收。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由成交供应商在10个工作日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。

- 第四章 响应文件格式

附件1：密封袋的格式

项目名称： 项目编号： 包 号： 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力响应文件 /其他响应文件 供应商名称： 联系人及电话：

附件2：响应文件封面格式

正本或副本

资格、资质性及其他类似效力响应文件

/其他响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

谈判日期：      年    月    日

附件3

法定代表人授权书

兴文县中医医院：

本授权声明：                           （供应商名称）            （法定代表人姓名、身份证号码、职务）授权                                （被授权人姓名、身份证号码、职务、联系电话）为我方参与                      （项目名称、项目编号）投标活动的合法代表，有权以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明

法定代表人姓名：

授权代表姓名：

供应商（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件4：

技术要求应答表

项目名称：

项目编号：

包件号：第    包

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件响应 | 符合/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：供应商必须根据谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，否则响应文件无效。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表姓名：

日 期：      年   月   日

附件5

商务应答表

项目名称：

项目编号：

包件号：第    包

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件响应 | 符合/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：

- 本表只填写响应文件中与谈判文件要求有偏离（包括正偏离及负偏离）的内容，响应文件中与谈判文件要求完全一致的内容，不用在此表中逐一列出。

2．响应文件中与谈判文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则，视为无效报价。供应商必须据实填写，不得虚假响应。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表姓名：

日期：      年   月   日

附件6

开标一览表

项目名称：

项目编号：                号

包件号：第    包

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | - 总价 （元） | 交货期限 | 质保 期限 | 是否属于进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、培训、税费、检测、验收合格交付使用之前等一切费用；

2.“开标一览表”以包为单位填写，各项须完整填写，否则，作无效投标处理；

3.该报价为供应商在其响应文件中的投标报价，仅为供应商的首轮报价，且该报价不能超过采购预算或最高限价，否则，其响应文件作无效投标处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表姓名：

日期：       年   月   日

附件7

- 报价表

- (仅供现场报价时使用)

项目名称：

项目编号：

包件号：第    包

| 序号 | 货物（或服务）名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … | … | … |
| 报价合计（小写： 元，大写： ） |  |  |

注：本项目最高限价： 160000.00   元（大写：  壹拾陆万元整  ）。供应商的报价含完成本项目所需的全部费用；超过最高限价或高于上轮报价的报价均为无效报价。（供应商按照该报价表格式自行准备,用于二轮或多轮报价）

供应商名称：

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年   月   日

- 第五章 谈判程序及后续

- 一、谈判小组及专家组成

谈判小组由采购人组织的相关专业人员组成。

- 二、评审程序

- （一）供应商资格审查

    - 谈判小组根据本采购项目基本要求确认谈判文件。

    - 谈判小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定参加谈判的供应商名单。

    - 确定参加谈判的供应商数量采用合格制，即谈判小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性谈判文件规定资格条件的，均进入参加谈判的供应商名单。

    - 采购人应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。

- （三）谈判

    - 谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于三家。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

    - 供应商进行现场报价，两轮以上报价的(若有)，供应商在未增加采购内容或提高质量或服务要求的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并现场告知供应商，说明理由。

    - 供应商报价表应当签字确认或者加盖公章，否则无效。报价表的签字确认：供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签字确认。

- 三、评审方法

本项目采用通过资格审查且实质性响应谈判文件要求的最低谈判报价来拟定成交供应商。

供应商报价结束后，评审小组应当按照供应商的报价由低到高顺序提出三名(含三名)以上成交候选人。供应商报价相同的，由评审小组组织供应商抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。

- 四、确定成交候选人

- （一）评审小组根据成交候选人顺序确定成交供应商。

- （二）成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按报价由低到高的顺序将其他供应商确定为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。